УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Индикаторы соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Индикаторы устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды:
температура окружающего воздуха, °С:  для первичного преобразователя:
 -50..+60
 для передающего преобразователя
 -30..+50
 -50..+60
для передающего преобразователя:
 с цифровым индикатором -10..+50
относительная влажность воздуха при температуре 35°С, %:
95±3 (без конденсации влаги)
атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.):
84-106,7 (630-800)

По стойкости к механическим воздействиям индикаторы относятся к виброустойчивому и вибропрочному исполнению группы N3 по ГОСТ 12997:
диапазон частот вибрации, Гц:
5-80
ускорение, м/с2:
9,8

Степень защиты от воздействия пыли и воды индикаторов IP54 по ГОСТ 14254.

Первичные преобразователя индикаторов взрывозащищенного исполнения имеют маркировку взрывозащиты "OExiaIICT6 в комплекте РИС 101МИ" по ГОСТ 12.2.020-76, соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и могут размещаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 действующих ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

| Условное обозначение первичного преобразователя | Конструктивное исполнение чувствительного элемента | Длина погружаемой части чувствительного элемента L, м | Параметры контролируемой среды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Физическое состояние, электрические свойства | Температура, °C | Рабоче избыточное давление Pраб, МПа | Относительная диэлектрическая проницаемость | Динамическая вязкость, Па·с, не более | Размер гранулы (куска), мм, не более |
| ПП-005 | Стержневой неизолированный | 0,85; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5 | Жидкая неэлектропроводная | +250+100 | 2,5 | 2..10 | 1,0 | - |
| ПП-005И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-012 | Пластичный | 1,0; 1,6; 2,5 | Жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | +250+100 | 2,5 | 2..10 | 1,0 | 5 |
| ПП-012И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-016 | Стержневой неизолированный | 0,58; 0,68; 0,88; 0,98 | Сыпучая, неэлектропроводная | +100 | 2,5 | 2..10 | - | 5 |
| ПП-016И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-025 | Стержневой неизолированный | 0,85; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5 | Жидкая, электропроводная | +250+100 | 2,5 | - | 1,0 | - |
| ПП-025И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-064 | Цилиндрический неизолированный | 0,57; 0,67; 0,87; 0,97; 1,99; 3,3 | Жидкая, неэлектропроводная | +250+100 | 2,5 | 2..10 | 1,5 | - |
| ПП-064И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-065 | Цилиндрический неизолированный | 0,85; 1,0 | Жидкая неэлектропроводная, в т.ч. сжиженные газы | +200 | 2,5 | 2..10 | 1,0 | - |
| ПП-066 | Цилиндрический изолированный | 0,58; 0,68; 0,88; 0,98 | Жидкая, электропроводная | +250+100 | 2,5 | - | 1,5 | - |
| ПП-066И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-082 | Трубчатый | 0,57; 0,67; 1,07; 1,7; 2,07; 2,6; 3,07 | Жидкая неэлектропроводная, в т.ч. сжиженные газы | +80 +250 +100 | 4,0 | 1,6..2,2 | 1,0 | - |
| ПП-082И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-092 | Тросовый | 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 20,0; 22,0 | Жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | +85 | - | 2..10 | 1,0 | 5 |
| ПП-092И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-094 | Кабельный | 3,0; 4,0; 6,0; 10,0 | Жидкая, электропроводная | +85 | 1,0 | - | 1,0 | - |
| ПП-094И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-095 | Тросовый | 2,5; 4,0; 6,0 | Жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | +85 | - | 2..10 | 1,0 | 5 |
| ПП-096 | Тросовый изолированный | 1,0; 1,6 от 2 до 22 м | Жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | +85 | - | - | 1,0 | 5 |
| ПП-096И |  |  |  |  |  |  |  |  |

Передающие преобразователи индикаторов взрывозащищенного исполнения имеют маркировку взрывозащиты "OExiaIIC в комплекте РИС 101МИ", искробезопасные выходные цепи уровня "ia" по ГОСТ 51330.10-99 и предназначены для установки вне взрывоопасных зон.

Показывающий прибор индикаторов взрывозащищенного исполенения предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

По способу защиты человека от поражения электрическим током индикаторы относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Индикаторы соответствуют требованиям ТУ 4218-011-42334258-99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Условное обозначение, конструктивное исполнение, длина погружаемой части чувствительного элемента, параметры контролируемой среды указаны в таблице.

Аналоговый токовый сигнал, мА:
0-5; 0-20; 4-20 (по заказу)

Релейный сигнал (переключающий контакт):
число уставок:
2; 4
коммутируемая нагрузка:
ток, А:
0,06-0,3
напряжения, В (пост. ток):
1,2-220
ток, А:
0,01-0,3
напряжения, В (перем. ток):
1,2-150

Цифровой индикатор:
число разрядов:
3
дискретность, %
0,1

Дифференциал срабатывания,%:
2,5

Погрешность контроля уровня по шкале показывающего прибора, цифровому индикатору и по токовому выходному сигналу, % от диапазона измерения:
±1,5

Погрешность срабатывания сигнализации уровня с релейными выходами, % от диапазона измерения уровня при дифференциале срабатывания не менее 1,5% от диапазона измерения уровня:
±2,5

Напряжение питания, В:
для РИС-101М, РИС-101МИ 220 +22/-33
для РИС-101МПТ1 (постоянный ток) 70+5/-6
для РИС-101МПТ2 100±10
для РИС-101МПА (постоянный ток) 12+3/-1 или 24+4/-2

Потребляемая мощность В•А, не более:
10
для РИС-101МП не более 3

Искробезопасная электрическая цепь:
напряжение, В, не более:
24
ток, мА, не более:
120

Масса, кг, не более:
передающего преобразователя:
2,8
первичного преобразователя:
1,1-12,5 (в зависимости от исполнения)
показывающего прибора:
0,7

Гарантийный срок эксплуатации - 1,5 года со дня ввода индикаторов в эксплуатацию.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Индикаторы состоят из первичного преобразователя с чувствительным элементом, передающего преобразователя и показывающего прибора (амперметра М381 или М42301.34 с током полного отклонения 5 мА и шкалой 0-100%), поставляемого по требованию заказчика.

Индикаторы РИС-101МП предназначены для работы от источника питания постоянного тока.

Индикаторы РИС-101МП, РИС-101МЦИ, РИС-101МПАЦ, РИС-101МПАЦИ обеспечивают цифровую индикацию уровня в процентах.

Индикаторы РИС-101МУ2, РИС-101МУ4, РИС-101МУ2И, РИС-101МУ4И обеспечивают 2-уровневую или 4-уровневую сигнализацию с релейными выходами.

Индикаторы РИС-101МЦУ2, РИС-101МЦУ4, РИС-101МЦУ2И, РИС-101МЦУ4И обеспечивают 2-х или 4-уровневую сигнализацию с релейными выходами и цифровую индикацию.

На электронной плате расположены:

  регулировочные элементы установки нижнего уровня предела измерения "0", верхнего уровня предела измерения "диап.";

  регулировочные элементы установки уровней включения сигнализации "НУ", "НУ1" и "ВУ", "ВУ1", с помощью которых задаются точки срабатывания сигнализации в пределах диапазона измерения;

  светодиоды "НУ" и "ВУ", загорающиеся при включении соответствующей сигнализации;

  светодиод "СЕТЬ", который горит при поданном питании и нормальной работе первичного пребразователя или не горит при неисправности линии связи между первичным и передающим преобразователем или отказе первичного преобразователя;

  клеммные колодки для подключения внешних проводов или жил кабелей под винт.

Принцип действия индикатора основан на преобразовании изменения электрической емкости чувствительного элемента, вызванного изменением уровня контролируемой среды, в выходной сигнал постоянного тока и в цифровое значение на встроенном цифровом индикаторе.

Сигнализация уровня работает следующим образом:

  для варианта без релейных уставок индикатор ВУ включается при уровне контролируемой среды Н выше уровня, установленного регулировкой "ВУ", индикатор НУ включается при уровне Н ниже уровня, установленного регулировкой "НУ";

  для варианта с 2 релейными уставками (У2) индикатор ВУ и реле ВУ включаются при уровне Н выше уровня, установленного регулировкой "ВУ"; индикатор НУ и реле НУ включаются при уровне Н ниже уровня, установленного регулировкой "НУ".

Уровни срабатывания "НУ" и "ВУ" должны быть установлены по отношению к диапазону измерения следующим образом:
Но < НУ < ВУ < Нв
где:
Но - нулевой (нижний) измеряемый уровень
Нв - верхний измеряемый уровень

  для варианта с 4 релейными уставками (У4) уровни срабатывания "НУ", "ВУ", "НУ1", "ВУ1" должны быть установлены следующим образом:
Но < НУ < НУ1 < ВУ1 < ВУ < Нв

Детали первичных преобразователей, соприкасающиеся с контролируемой средой, изготовляются из материалов, которые по устойчивости к воздействию контролируемой среды равнозначны или не хуже стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, фторопласта 4 ГОСТ 10007-80, премикса ПСК-5 ТУ6-11-544.

Электрические схемы подключений датчиков-индикаторов представлены на рис. 3.

Рис.1. Общий вид, габаритные и установочные размеры передающего преобразователя.

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры фланца монтажного

Фланец Ру4 МПа, Ду 50 мм с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80

Рис.3 Схема электрическая подключений датчика-индикатора уровня:

a - РИС 101М, б - РИС 101МИ

Примечания:

- При использовании токового выхода контакты 3 и 4 колодки Х5 платы А1 соединить между собой.

- При неиспользовании показывающего прибора контакты 1 и 2 колодки Х5 платы А1 соединить между собой.

- Колодка Х1 платы А3 используется для вариантов двух- или черырехуровневой сигнализации с релейными выходами.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

  первичный преобразователь;

  передающий преобразователь;

  показывающий прибор (амперметр);

  плавкая вставка ВП1-0,25 - 2 шт.;

  руководство по эксплуатации - 1 экз. на 10 индикаторов, поставляемых в один адрес.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать:

  обозначение типа датчика-индикатора РИС-101М (питание от сети переменного тока) или РИС-101МП (питание от источника почтоянного тока: T1 - 70В, Т2 - 100В и А - 12/24В);

  условное обозначение чувствительного элемента по таблице (для исполнения первичного преобразователя ПП-065 дополнительно указать длину кабеля);

  наличие цифрового индикатора - Ц;

  наличие 2-х уровневой сигнализации с релейными выходами - У2 или 4-х уровневой сигнализации с релейными выходами - У4;

  искробезопасное исполнение - наличиие буквы И;

  длину погружной части ЧЭ

  диапазон изменения токового выходного сигнала;

  наличие показывающего прибора - П;

  обозначение технических условий.

Пример записи индикатора с первичным преобразователем ПП-025, с цифровой индикацией, четырехуровневой сигнализацией, искробезопасным исполнением, с длиной погружаемой части чувствительного элемента 1,0 м, выходным сигналом 4-20 мА и с показывающим прибором при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:
РИС 101М-025-Ц-У4-И-1,0-42-П