|  | г.Ростов-на-Дону: Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 e-mail: it-rostov@e4u.ru |  |  |  |  |  | г. СТАВРОПОЛЬ Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36 e-mail: it-stavropol@e4u.ru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | www. itrostov. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМА-ИДМ (а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (аналоговый) ПРОМА-ИДМ Предназначен для непрерывного измерения значений: - вакууметрического давления; - избыточного давления; - перепада давлений воздуха и природных газов. Используются для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Непрерывное преобразование измеряемого значения давления в унифицированный сигнал постоянного тока для систем управления. - Индикация измеряемого значения 40 сегментной светодиодной линейкой. - Формирование дискретных сигналов в систему коммутации при достижении 2-х устанавливаемых пределов измеряемого параметра. - Цифровая фильтрация измеряемого значения. - Большие допустимые перегрузки. - Высокая точность настройки (гистерезис – 1 % от номинального давления). - При допусковом контроле параметра (максимум-минимум) заменяет 2 реле давления. - Возможность управления исполнительными механизмами МЭО. - Работа в сети по стандарту RS-485 (до 32 приборов при 2-х проводной связи). - Возможность подключения к SCADA систем TRACE MODE, GENIDAG 4.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование измерителя |  | Модель |  | Пределы измерений, кПа |  | Перегрузка, кПа |  | Рабочее давление, кПа |  |  |  |
| Измеритель вакуумметрического давления ПРОМА-ИДМ-ДВ |  | ИДМ-ДВ-2,5 |  | - 2,5 0 |  | - 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДВ-4 |  | - 4,0  0 |  | - 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДВ-6 |  | - 6,0  0 |  | - 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДВ-10 |  | - 10  0 |  | - 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДВ-16 |  | - 16  0 |  | - 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДВ-25 |  | - 25  0 |  | -100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДВ-40 |  | - 40 0 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| Измеритель избыточного давления ПРОМА-ИДМ-ДИ |  | ИДМ-ДИ-0,25 |  | 0  +0,25 |  | +20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-0,6 |  | 0  +0,6 |  | +20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-1 |  | 0 +1,0 |  | +20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-1,6 |  | 0  +1,6 |  | +20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-2,5 |  | 0  +2,5 |  | +50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-4 |  | 0  +4 |  | +50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-6 |  | 0  +6 |  | +50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-10 |  | 0  +10 |  | +50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-16 |  | 0  +16 |  | +50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-25 |  | 0  +25 |  | +100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИ-40 |  | 0  +40 |  | +100 |  |  |  |  |  |
| Измеритель вакуумметрического и избыточного давления ПРОМА-ИДМ-ДИВ |  | ИДМ-ДИВ-0,125 |  |  0,125 |  |  20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИВ-0,25 |  |  0,25 |  |  20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИВ-0,8 |  |  0,8 |  |  20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИВ-2 |  |  2 |  |  20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИВ-5 |  |  5 |  |  100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИВ-12,5 |  |  12,5 |  |  100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДИВ-20 |  |  20 |  |  100 |  |  |  |  |  |
| Измеритель разности давлений ПРОМА-ИДМ-ДД |  | ИДМ-ДД-0,1 |  | 0,1 |  |  20 |  | 100/300 |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДД-0,16 |  | 0,16 |  |  20 |  | 100/300 |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДД-0,25 |  | 0,25 |  |  20 |  | 100/300 |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДД-0,6 |  | 0,6 |  |  20 |  | 100/300 |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДД-1 |  | 1,0 |  |  20 |  | 100/300 |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДД-1,6 |  | 1,6 |  |  20 |  | 100/300 |  |  |  |
|  |  | ИДМ-ДД-2,5 |  | 2,5 |  | +50 |  | 50/100/300 |  |  |  |

| г.Ростов-на-Дону: Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 e-mail: it-rostov@e4u.ru |  | г. СТАВРОПОЛЬ Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36 e-mail: it-stavropol@e4u.ru |
| --- | --- | --- |
|  | www. itrostov. ru |  |

| ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМА-ИДМ (а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| Предел допустимой основной погрешности, % | 1 |  |  |
| Напряжение питания | = 24В или  220В, 50Гц |  |  |
| Индикация показаний | 40-сегментная цветная светодиодная линейка |  |  |
| Выходной токовый сигнал аналоговый, мА | 4-20 |  |  |
| Погрешность токового сигнала, % | 1 |  |  |
| Количество уставок пределов давления | 2 |  |  |
| Зоны уставок: |  |  |  |
| минимальная, % от диапазона | 5 |  |  |
| диапазоны нижней и верхней уставок, % | 0 – 100 |  |  |
| Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота | 72 х 164 х 129 |  |  |
| Масса кг, не более | 0,5 |  |  |
| ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |
| С нижней стороны корпуса имеется доступ к резисторам установки нуля «0» и диапазона «М». |  |  |  |

Сигнал с датчика давления поступает на плату микроконтроллера, где он усиливается и обрабатывается. Плата индикации выдает сигнал отображения уровня величины входного давления. В микроконтроллер вводятся верхняя и нижняя границы нормального хода процесса. Выход величины давления за пределы границ сопровождается световой индикацией и выдачей сигналов управления на исполнительные механизмы. Прибор имеет токовый выход 4-20мА и возможность связи с ПЭВМ по стыку RS-485.

| ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |
| --- | --- |
| СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ |  |
| R – нагрузка токового выхода (суммарная – не более 500 Ом), К1, К2 – реле постоянного или переменного тока типа РП-23, РП-25 и их аналоги с током управляющей обмотки не более 0,1А, А1 – преобразователь интерфейса RS-232 / RS-485 c гальванической развязкой типа ADAM-4520, А2 – ПЭВМ РС с программным обеспечением для SCADA системы, G1,G2 – источники напряжения от 5 до 220В постоянного или переменного тока, в зависимости от типа реле, G3 – источники постоянного тока 24В с допустимым током 0,2А на один прибор. |  |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ | Измеритель давления аналоговый ПРОМА-ИДМ-ДВ-2.5 |